## 采购需求
卫生监督设备采购清单及技术参数
序号 | 采购品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 臭氧检测仪 | 产品类型 :泵吸式臭氧检测仪 量程 : 0-10μmol/mol（量程可选） 分辨率 : 0.01μmol/mol（与所选量程相关） 精度：≤±3%FS（视具体传感器而定） 响应时间 : ≤30s(T90) 检测原理 : 电化学原理 采样方式：泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调 浓度单位：μmol/mol ,ppm，mg/m3 等，可一键切换显示，浓度值由仪器内部系统自动换算。 1μmol/mol=1ppm 显示界面：气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池电量，报警状态，数据记录状态等 数据记录：USB接口高速数据传输，可下载打印数据(选配) 操作语言：支持中英文操作界面，并可一键切换显示 报警方式：声、光报警，高低报警值可以任意设置 电 池：大容量可充锂电池 工作电压：3.7VDC 工作时间：100个小时(关泵) 工作温度：-20℃-50℃，可选配高温探枪，最高可检测1200℃的浓度 工作湿度：0-95%RH(无凝露)(湿度过高需选择过滤干燥装置) 防 爆：取得防爆认证 外形尺寸：205*75*32mm(长*宽*高) 主机重量：300g | 1 | 台
2 | 温度压力检测仪 | 无线实时温度压力检测仪 1.测温范围:(-80~150)℃ 2.测温精度:≤±0.05℃，分辨率≤0.01℃ 3.压力范围:(0~700)kPa 4.压力精度:≤±0.5kPa，分辨率≤+0.01kPa 5.记录间隔:大于等于1秒 6.数据储存:不小于120,000组 7.数据处理装置:可无线读取 8.支持实时监测运行状态功能 9.软件功能:支持校准报告输出）软件具有大型蒸汽灭菌器检测报告、小型蒸汽灭菌器检测报告，清洗消毒机检测报告，外来器械检测报告.可生成的 PDF 报告，报告中：具有整体数据曲线图；对不满足GB8599和 WS310 规范要求的数据标注；对不满足 GB8599 和 WS310 规范要求的数据进行自动分析。 10.配置:3个实时无线温度记录器，1个实时无线温度压力记录器，1个无线接收器,1套分析软件。 | 1 | 台
3 | 便携式紫外线强度仪 | 1.光谱响应：230nm-280nm，λp = 254nm 2.功率测量范围范围：0 - 20000μW/cm² 3.功率分辨率：0.1μW/cm² 4.能量测量范围：0 – 9999999 μJ/cm² 5.测量精度：H<50μW/cm²：±4μW/cm²；H>=50μW/cm²：±8%H(相对于NIM标准) 6.功率数据存储间隔：1s/10s/60s可选 7.记录周期：10分钟/100分钟/600分钟 8.微信小程序功能：可蓝牙连接手机，无线传输数据，实时在线监测 9.蓝牙传输距离：50米(空旷区域) 10.功率曲线显示：功率曲线图显示，可看出光源发光效率变化趋势 11.1米挂钩：符合《WST 367-2012医疗机构消毒技术规范》要求的1米测试距离 12.实时时钟：可精准追溯每次测试的具体时间 13.数据存储：可记录25组测试数据 14.长波响应误差：<60% 15.余弦特性(方向性响应)误差：10% 16.线性误差：±1% 17.短期不稳定性：±1%(开机30min后) 18.疲劳特性：衰减量<2% 19.零值误差：满量程的±0.1% 20.取样速度：6次/秒 21.测试光孔直径：￠10mm 22.探头尺寸：直径39mm×厚15mm 23.主机尺寸：长148mm×宽76mm×高26mm 24.探头线长：1米 25.仪器重量：约293克 26.显示：240*160点阵LCD 27.电池：4节AAA碱性干电池 | 1 | 台
4 | 环氧乙烷分析仪 | 1.检测气体、量程、分辨率、传感器原理： ETO：0-100μmol/mol，0.01μmol/mol，电化学原理/常规性能 2.检测单位：ppm、μmol/mol、mg/m3、%LEL、%VOL 3.采样方式：泵吸式 4.流 量：0-0.5L/min 5.精 度：≤±2%FS 6.响应时间：T90≤30S 7.显 示 屏：≥3.5寸彩屏 8.显示语言：中、英文双语切换 9.外壳材质：高强度特殊工程塑料 ★10.防爆防护等级：Ex da ia IIC T4 Ga/IP67 ★11.仪器主体能有效抗3米跌落 ★12.跌倒报警功能：施工人员跌倒后可发出报警 13.报警方式：超高蜂鸣报警音，声、光报警。 14.误 操 作：内置恢复出厂设置功能及密码保护功能，避免误操作 ★15.电 池：≥3800mAh可充电锂电池，充电时间：4-6小时，仪器待机24H。 16.操作环境：温度-20℃～+55℃/湿度0-90%RH（非冷凝） 17.配置要求：1台主检测仪、1个水阱过滤器、手提箱1个、充电器1个、USB数 据线1根、说明书1份、合格证保修卡1份 | 1 | 台
5 | 有效氯测定仪 | T-CL501C便携式多参数水质分析仪 1.产品用途：适用于消毒、漂白领域中次氯酸钠有效氯含量的快速检测。 2.产品组成：*便携箱，主机、耗材及测试附件 3.*供电方式：4节AA电池，支持USB供电 4.操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝） 5.*检测项目：有效氯 6.*检测方法：GB/T 5750.11—2023 改进法—碘量光度法 7.*检测范围： 低量程5～500 mg/L（有效氯） 中量程500～10000 mg/L（有效氯） 高量程1.00%～15.00%（有效氯） 8.*检测精度： 低量程 200 mg/L有效氯 ≤10mg/L 中量程 7000mg/L有效氯 ≤200mg/L 高量程 5.0% 有效氯≤0.25% 9.*检测时间：1分钟 10.*光源：LED冷光源，光源稳定寿命长 11.*检测波长： 520nm 12.仪器零点漂移：±0.003A 13.仪器重复性：≤0.003A 14.吸光度测量线性：≤3% 15.*分辨率：0.001A（显示），0.0001A（计算） 16.*屏幕显示：3.5寸TFT彩屏显示，支持中英文菜单 17.支持内置曲线修正 18.读数模式：浓度，吸光度 19.通讯接口：USB 20.*数据存储：可存储1000个测量值，支持PC数据管理软件 21.*电量指示，可显示当前电池电量 22.主机尺寸：265mm×121mm×75mm（长×宽×高） 23.重量：535g 24.主机外壳材质：耐冲击性能的ABS塑料 25.认证：CE 26.便携箱材质：PP塑料 27.便携箱尺寸：473mm×348mm×128mm | 1 | 台
6 | ATP荧光检测仪 | 检测精度 2X10-18mol ATP 检测下限 ≤1.0 CFU/ml 检测范围 0~9999 RLU （相对发光单位） 大肠菌群 ≥1-106CFU 检测时间 10 秒 检测干扰 ±5﹪或±5 RLUs 本底值 ≤2RLU 检出模式 RLU 或大肠菌群筛查 可设定限值个数 1000 个以上 存储大小 2000 个以上检测结果 USB 接口 结果可传输到 PC 机 （可选具有蓝牙传输功能的版本） 仪器尺寸（W×H×D） 192mm×87mm×34mm 仪器重量（含电池） 265 g 操作温度范围 5℃到 40℃ 相对湿度范围 20-85﹪， 电池： 5 号 AA 电池或锂电 备用状态（20℃） 6 个月 连续读数 600 个 | 1 | 台
7 | 便携式表面污染仪 | 探测器：塑料闪烁体ZnS(Ag) 窗口：含铝聚酯薄膜箔 电池寿命：约150小时（不开背光灯） 显示屏：128x64点阵 有效面积：10×10 cm2 探测上限: 105cps 电池：标准C号碱性电池或可充电电池 探测效率241Am ≥52%；14C ≥17%；204Tl ≥48%；90Sr+90Y ≥50%；137Cs ≥45% | 1 | 台
8 | 执法设备 | 1.最大旋翼≥4； 2.裸机重量（带桨叶）≤2000g 3.对称电机轴距≤500mm； 4.最大可承受风速≥12米/秒； 5.最大水平飞行速度≥20 m/s； 6.最大飞行时间≥40 分钟； 7.GNSS:支持GPS + BeiDou + GLONASS,支持单北斗模式 8.广角相机：4/3CMOS,有效像素≥2000万 9.长焦相机：1/1.5CMOS,有效像素≥4800万； 10.机械快门：支持 11.航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； 12.AI识别能力：具备人、车、船目标识别与跟踪检验能力； 13.至少支持：夜景模式、实时标注和测量、定速和环绕飞行、激光测距； 14.遥控器：最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥12km，屏幕尺寸≥7英寸，支持外接HDMI，屏幕分辨率≥1920*1200，内置电池续航时间≥3.5小时，外置电池续航时间≥3小时 | 2 | 台
9 | 执法设备 | 绿联 8倍速 USB外置光驱刻录机DVD 移动光驱 外置刻录一体 外接光驱便携 【合金双线款】USB+Type-C双线 | 1 | 个
10 | 执法设备 | 绿联USB无线网卡WiFi6 智能免驱AX3000 双频5G网卡 台式机专用WiFi接收器主机网络发射器 | 2 | 台
11 | 执法设备 | 华为通适用对讲机一对户外机10公里大功率手持器工地民用智能健康 待机王 超长待机 一键对频(发两台) | 4 | 对